## Slide 1
Pré désinfection
Rinçage
Nettoyage manuel, ultrasons ou laveur-désinfecteur
séchage
Rinçage
Lubrification
Instruments rotatifs
Conditionnement
Emballage
Stérilisation autoclave
Contrôle traçabilité
Stockage
Utilisation
Chaîne de Stérilisation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 2
Pré-désinfection: Après démontage des dispositifs médicaux, les instruments doivent être totalement plongés (pendant 15 minutes minimum) dans une solution détergente/désinfectante devant être changée dès qu’elle est trouble. Le temps de trempage, la fréquence de changement des bains et la dilution du produit doivent être vérifiés sur la notice du produit.
Rinçage: Il permet l’élimination des souillures , du produit détergent/désinfectant et limite le dépôt de sels minéraux.
Nettoyage manuel ou par ultra-sons ou avec un laveur-désinfecteur: les instruments peuvent être nettoyés soit manuellement avec une brosse; soit dans un bac à ultra-sons contenant une solution détergente/désinfectante ( fréquence des ondes > 35 khertz / température comprise entre 20 et 45°C); soit dans un laveur-désinfecteur permettant de nettoyer-désinfecter- rincer et de sécher toute l ‘instrumentation.
1
2
3

## Slide 3
Rinçage: permet d’éliminer sur les instruments le produit détergent/désinfectant pouvant générer de la corrosion lors de la stérilisation .
Séchage: il doit être effectué soigneusement pour permettre le contact de l’agent stérilisant ( vapeur d’eau saturée) avec toutes les surfaces des instruments et éviter leur recontamination. Il se fait à l’aide d’un support en non-tissé propre à usage unique ou d’une machine à sécher ou par air comprimé filtré.
Lubrification: des instruments rotatifs ( turbines, contre-angle, pièce à main…) après lavage et avant conditionnement . L’utilisation d’automates est recommandée.
Conditionnement: Avant passage à l’autoclave et après vérification, les instruments doivent être emballés dans des « systèmes de barrière stérile préformés »comme des cassettes adaptées ou des sachets ( NF EN ISO 11607-1) de préférence avec une thermo soudeuse (NF EN ISO 11607-2) avec une largeur de bande de collage d’au moins 6 mm ( EN 868-5)
4
5
6
7

## Slide 4
Stérilisation: elle doit être assurée par un autoclave de type B (NF EN 13060) pouvant réaliser un cycle Prion. Pour permettre une pénétration optimale de la vapeur d’eau entre et autour des sachets , ils doivent être rangés dans des racks en alternant les faces pour ne pas être serrés entre eux.
Contrôle et traçabilité: par la mise en place d’un intégrateur prion sous sachet pour validation de la stérilisation de la charge et d’un cahier de stérilisation répertoriant les dates, heures, effecteur, date de péremption.
Stockage: Le matériel stérilisé doit être conservé dans un endroit fermé, propre et sec pendant une durée de 1 à 2 mois.
Utilisation: Les dispositifs médicaux sont prêts à être réutilisés.
L’Article R.4127-71 du Code de la Santé Publique désigne le praticien comme responsable de sa stérilisation.
8
9
10
11